## 1_임상결과_문헌특성
별첨１ | 임상적 안전성, 효과성 자료추출 및 비뚤림위험 평가
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
[13 empty] | 연구대상자 수 | [6 empty] | 기저특성 |  | 명수로 되어 있는 경우 %로 계산 | [5 empty] | 중재군 | [10 empty] | 3군 |  | 저자결론
no. |  | 연도 | 저자 (year) | 연구설계 | 연구국가 | 참여기관 수 | 대상자 모집기간 | 질환구분(악성, 양성) | 질환명 | 질환 상세 (진행성 등 논문에 나와있는대로) | 특정 도구 (도구명, 점수) | 선택/배제 기준 | 총 n(명) | 중재/대조군 개수(2군, 3군 등) | 증재군 n(명) | 대조군 n(명) | 환자수 총N(중재/대조) | 3군 이상일 경우, 중재/대조 구성 및 인원 | 탈락률(%) 전체(중재 vs. 대조) | 평균연령 (세) 전체 평균, 또는 각 군별 평균 | 남성(%) | 양측, 단측 폐쇄 정도(%) | 폐쇄부위(%) 및 정도 | 폐쇄 원인 질환(%) | 그외 질환 관련 지표1 | 결과 1 | 추적관찰기간(월) | 중재군명 | 스텐트 종류(기기명) | 제조사 | 스텐트 상세설명 | 접근경로 | 전방/후방 | 중재시술 상세설명 | 비교군명 | 비교스텐트 종류 | 비교스텐트 제조사 | 마취방법 | 3군 이름 | 3군 설명 | 저자결론
1613 | Kim | 2018 | Kim (2018) | RCT | 한국 | 1 | 2013.05~2016.03 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | 명백한 수신증이 있는 복부 또는 골반 악성 종양으로 인한 악성 요관폐색 |  | 선택기준 1. 20-80세의 ultrasonography 또는 computed tomography 결과에서 명백한 수신증이 있는 복부 또는 골반 악성 종양으로 인한 요관 폐색 환자 배제기준 1. 3개월 미만의 환자 기대 수명 2. 편측 신절제술 또는 방광 재건 과거력 3. 신장 이식 과거력 4. 심한 조영제 알러지 과거력 5. 투석 상태 6. 동부협력종양학회(Eastern Cooperative Oncology Group) 활동상태 척도 3 또는4점 | 19 | 2 | 10(10 요관) | 9(12 요관) | 19 - 중재:10명(10요관) - 대조: 9명(12요관) | NA | 중재: 0%, 대조: 0% | 전체 53.4세(중재군: 52.5±8.2세/대조군: 54.3±13.8세) | (중재: 40%/대조: 33.3%) | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | 중재군: 근위-40%, 원위-20%, 2군데 이상-40% / 대조군: 근위-8.3%, 원위-50%, 2군데 이상-41.7% | 중재군: 위암-80%, 대장암-10%, 부인과암-10% / 대조군: 위암- 77.8%, 대장암-11.1%, 부인과암-11.1% | NR | 3,6,12 개월의 1차 개통률(신장 생화학 검사 또는 US, CT 같은 영상 검사 결과로 확인/ 초기 스텐트 삽입부터 후속 영상 연구에서 확인된 재발성 수신증 또는 요관 재폐색 완화를 위해 2차 중재까지의 기간으로 정의함), 스텐트 배치 성공율(원하는 위치에 성공적인 스텐트 배치), 스텐트 오작동, 스텐트 개통성, 합병증(Society of Interventional Radiology 가이드라인에 따라 경증 또는 중증으로 분류), 생존기간(초기 스텐트 배치와 환자 사망 사이의 기간) | 6개월(3, 6, 12개월) | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | S&G Biotech, 한국 성남 | 얇은 실리콘 막으로 내부적으로 완전히 코팅되어있고, 말단으로 갈수록 가늘어지는 형태 | PCN | 전방 | 1. PCN 후, 폐쇄의 수준과 길이를 평가하기 위해 전방 신장 조영술을 수행함 2. PCN 튜브 제거한 후 0.035인치의 뻣뻣한 친수성 가이드 와이어 위에 9Fr 유도관을 삽입함 3. 5Fr 카테터는 폐쇄된 요관을 방광으로 통과시키기 위해 가이드와이어 위에 삽입함 4. 이후 카테터 제거 후, 6mm 풍선 카테터를 사용하여 폐쇄된 요관 분절을 확장시킴 (ballooning까지 DJS 와 동일) 5. 8Fr 스텐트 삽입기에 장착된 스텐트는 직경이 7mm 이고, 길이가 10-16cm 사이임. 스텐트는 유도관을 뒤로 당겨 배치됨 6. 2개 이상의 스텐트를 설치하는 경우, 분절이 여러 개 이거나 또는 길면 막혀서, 신우에서 요관방광연접부를 가로질러 스텐트를 3-4cm 중첩하여 스텐트의 이동이나 분리를 방지함 7. 스텐트가 예상 최대 직경에 도달하지 못한 경우 6mm 풍선 카테터를 사용하여 스텐트 후 풍선 확장을 수행함 8. 스텐트 삽입 후, 개통성을 확인하기 위해 다른 PCN 튜브 삽입하여 배액된 소변이 맑거나 가벼운 혈뇨인 경우 고정함 9. 신장조영사진의 스텐트 개통 및 만족스러운 위치가 확인되고, 환자가 옆구리 통증, 발열, 또는 PCN을 통한 소변 누출 등의 증상이나 징후가 없는 경우 수술 2일 후 PCN 튜브 제거함 (모든 환자가 trans UVJ 스텐트 시술을 받았는데, 이중 9명의 환자 중 중첩된 스텐트 삽입 2개와 1명의 환자에서 단일 스텐트가 있었음) | double-J ureteral stent | Flexima | Boston Scientific, Natick, MA, USA | NR | NA | NA | 금속성 요관스텐트가 악성 요관폐색에 효과적일 수 있음
2 | Chen | 2019 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 중국 | 3 | 2014.06~2018.08 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | NR | NR | 2014.6~2018.8 Tianjin 의과대학 제2병원, Anhui 의과대학 Lu'an 부속병원, Zhejiang 암병원에서 치료를 받은 악성 요관폐색 환자 | 76 | 2 | 32 | 44 | 76(32/44) | NA | 중재: 1/32(3.1%), 대조: 4/44(9.1%) | 중재군: 66세(범위 43-81세) 대조군: 61세(범위 49-78세) | (중재: 40.6%/대조: 40.9%) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | NR | 중재군중재군 골반: 자궁경부암-31.3%, 난소암-18.8%, 직장암-21.9%, 방광암-9.4%, 전립선암-6.3%, 골반 악성 종양-3.1% 복부: 위암-3.1%, 악성 후복막 종양-6.3% 대조군 골반: 자궁경부암-31.8%, 난소암-20.5%, 직장암-11.4%, 방광암-13.6%, 전립선암-4.5%, 골반 악성 종양-0% 복부: 위암-15.9%, 악성 후복막 종양-2.3% | 수술 전 크레아티닌(μmol/L) 중재군: 정상-9.4%, 비정상: 90.6% 대조군: 정상 2.3%, 비정상: 97.7% | 수술성공률, 수술기간, 합병증, 삶의 질 | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | metallic stent group(MSG) | Resonance® | Cook Medical, Bloomington, IN, USA | double J 카테터와 모양이 같은 속이 빈 나선형의 전체 길이가 금속 스텐트의 형태 장점: 1. 생체 적합성이 높고, 캡시드가 적은 nickel-cobalt-chromium-molybdenum 합금으로 만들어져 MRI 검사에 방해되지 않음 2. 조밀하고, 속이 빈 나선형 구조는내인성 조직 성장을 억제하고, 나선형의 외부 표면과 내강으로부터 이중 배수 제공 3. 방사형 압축 저항은 >68kg으로 기존 스텐트(4~11kg) 및 기타 금속 스텐트보다 훨씬 높음 4. 부드럽고 탄력이 있고 비정상적인 감각이 적음 5. 내재 시간이 12개월 이상이므로, 스텐트 교체로 인한 통증을 줄여줌 6. 스텐트와 부속물을 x-ray 및 B-초음파 통해 명확하게 보여줄수 있어 모니터링과 재검사가 용이함 | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 전방: 28.1%, 역행성: 71.9% 대조군 전방: 0%, 역행성: 100% | 1. 요관경 카테터 삽입: 쇄석위에서 가이드 와이어를 요관경으로 요관 내강을 통해 신장 골반으로 통과시킨 다음, Resonance sheath와 카테터를 동축으로 삽입함. 가이드와이어와 카테터를 pushe로 사용하여 덮개 통해 폐쇄형 금속 스텐트로 교체함. 그 다음, sheath를 제거하여 스텐트를 제자리에 둠 2. 경피적 신장경 전방 도관삽입: 복와위에서 초음파 유도로 표적 신우에 구멍을 냄. 경피적 신장경 채널 설정 후, 가이드 와이를 요관경을 사용하여 방광에 전방으로 삽입함. 이어서 가이드 와이어를 따라 외부 sheath를 방광에 삽입하고 금속 스텐트를 방광에 삽입하여 신장 골반에 원형을 형성함 3. 방광경 요관 도관 삽입: 쇄석위에서 국소 마취를 시행하며, 삽입 방법은 요관경 접근 방식과 유사함 | ordinary polymer stent group(OPSG) | NR | NR | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | NA | NA | 스텐트의 장기간 유지가 필요한 악성요관폐색 환자의 경우, 유치 시간이 긴 금속 스텐트가 ordinary polymer stent 보다 우수함
164 | Asakawa | 2018 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 일본 | 1개 기관으로 추정 | 2007.08~2017.09 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | NR | NR | 2007.8~2017.9 악성 외인성 요관 폐쇄로 진단받은 환자 | 92(126 ureters) | 2 | 57(72 ureters) | 35(54 ureters) | 92(57/35), 요관단위: 126(72/54) | NA | 중재: 0%, 대조: 0% | 중재군: median 68세(범위 24-90) 대조군: median 64세(범위 35-80) | 전체: 39/92(42.4%) 중재군: total N 안 맞음.. 27/57(47.4%) 대조군: 11/35(31.4%) | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 전체: 종양에 의한 직접적인 압박-32.6%, 림프절 전이-28.3%, 복부전이-39.1% 중재군: 종양에 의한 직접적인 압박-33.3%, 림프절 전이-21.1%, 복부전이-45.6% 대조군: 종양에 의한 직접적인 압박-31.4%, 림프절 전이-40%, 복부전이- 28.6% | 원발질환 전체: 위장암-54.3%, 부인과암-33.7%, 비뇨생식기암-4.3%, 기타-7.6% 중재군: 위장암- 64.9%, 부인과암-19.3%, 비뇨생식기암-7.0%, 기타-8.8% 대조군: 위장암- 37.1%, 부인과암-57.1%, 비뇨생식기암-0%, 기타-5.7% | 1차 스텐트 개통(1주일 이내 수신증이 완전히 또는 부분적으로 해결), 스텐트 실패(재발성 요관 폐쇄의 징후 또는 증상으로 인한 예상치 못한 스텐트 교환 또는 신루술) | 12개월(median 145일, range 1-365일) | metallic stent | Resonance® | Cook Medical, Bloomington, IN, USA | NR | NR | NR | X선 유도하 표준 역행 방식 | polymeric stents | NR | NR | 국소 또는 척추마취 | NA | NA | 유치 요관 스텐트, 특히 금속성 요관스텐트는 악성 요관폐쇄 치료에 효과적임
3039 | Song | 2015 | Song (2015) | 후향적 코호트 | 한국 | 1 | 2007-2012 | NR | 상부 요로 폐쇄 | patients who presented with upper urinary tract obstruction and received ureteral stent insertion. | NR | NR | 7 | 중재군 3군/대조군 1군 | 5 | 2 | 7(5/2) | (중재 1) Uventa: 3 (중재 2) Memokath: 1 (중재 3) Resonance: 1 (대조 1) polymer stent: 2 | 0% vs 0% | 56.6세 | 28.57% | Right: 43% Left: 57% | NR | 직장암: 14% 자궁경부암: 43% 난소암: 14% 신우요관이행부폐색: 14% 후복막섬유증: 14% | NR | NR | 6~72개월 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | (중재 1) Uventa: Taewoong Medical (중재 2) Memokath: PNN Medical (중재 3) Resonance: Cook Medical | (중재 1) Uventa: 자체 확장 가능한 금속 메시 벽 스텐트(Self-expandable metallic mesh wall stents) (중재 2) Memokath: 열팽창성 니켈 합금 금속 스텐트(novel thermoexpandable nickel-titanium alloy metallic stents) (중재 3) Resonance: 금속 요관 스텐트(metallic ureteral stents) | NR | NR | NR | polymeric ureteral stent | NR | NR | NR | NR | NR | 요도동맥 누공은 장기적으로 요도 스텐트를 사용하는 환자를 대상으로 특히 혈뇨가 많이 발생하는 경우 의심해야 한다. 고압풍선을 이용한 금속 요관 스텐트 배치는 골반수술이나 방사선 치료 이력이 있는 환자에게 특히 주의하여 시행하여야 한다
1608 | Kim | 2021 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 한국 | 1 | 2016. 04. - 2018. 12. | 악성 | 악성 요도 장애 | malignant ureteral obstruction caused by advanced gastric cancer | NR | 포함 기준: 진행성 위암에 의한 악성 요도 장애가 있는 20~80세 환자 제외 기준: 연구 기간 중 사후관리를 받지 못했거나 신장절제술, 수술적 소변전환 또는 방광재건, 과거 신장이식 이력이 있는 환자 | 61 | 2 | 39 | 22 | 61(39/22) | NR | 0% vs 0% | 58.9세 | 62.3% | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | (금속) Focal: 16.7% Multifocal or diffuse: 83.3% (double J) Focal: 50.0% Multifocal or diffuse: 50.0% Bilateral: 27.3% | 진행성 위암: 100% | NR | NR | 1~12개월 (중앙값) 98일 (약 3개월) | Covered Metallic Stent | Urexel stent | S&G Biotech, Seongnam, Korea | NR | PCN | NR | 1. 이전에 삽입한 PCN 카테터를 제거하고 9F sheath(Terumo, Tokyo, Japan)는 0.035 guidewire (Terumo, Tokyo, Japan))에 이상 삽입되었다. 2. 5F 혈관 조영 카테터는 0.035 guidewire를 이용하여 피복(sheath) 내에 삽입되어 있으며, 요도폐쇄를 통과하게 되어있다. 3. 일단 5F 카테터를 통과했을 때, 폐색 수준은 조영제 주입으로 명확히 식별되게 하였다. 4. 와이어는 0.035 뻣뻣한 전선으로 교환되었으며(Terumo, Tokyo, Japan), 그리고 CMS가 배치되었다. 5. CMS는 적어도 막힌 부분보다 4cm 더 길어서, 장애물에 대해 최소 2cm의 근위부와 원위부를 확장해야 했다. 6. 만약 좁아진 CMS를 통과하기 어려운 부분은 풍선 확장으로 먼저 5~6mm 정도로 수행되었으며, 풍선 카테터(Ultrathin, Boston Scientific, Miami,FL) FL)와 스텐트를 배치했다. 7. 스텐트를 놓은 후, post-stent 풍선 팽창은 5~6mm 정도로 수행되었다. On the pre- or post-stent ballooning procedure, balloon dilatation at the obstructive segment was allowed, but it was avoided at the areas directly proximal and distal to the stenosis, because balloon dilaꠓtation at these segments could possibly stimulate the uroꠓthelium causing urothelial hyperplasia, ultimately inducing marginal narrowing of the stent. 8. 스텐트 전 또는 후 풍선 절차를 시행할 때, 폐색 부위에서 풍선 확장 허용되었지만 협착증의 직접적인 근위부나 원위부에서는 피해서 수행하였다. 왜냐하면 폐색 부위에서 풍선 팽창이 요실 과팽창증을 유발할 수 있는 요실체를 자극할 수 있기 때문에 궁극적으로 스텐트의 좁혀짐을 유도하기 때문이다. 9. CMS 삽입 후, 다른 PCN 카테터가 삽입되었고 그것은 이후 시술 후 며칠 후에 스텐트 개통율을 확인한 뒤 제거되었다. | double J stent | Flexima Ureteral Stent or Percuflex Plus Ureteral Stent | Boston Scientific | NR | NR | NR | Covered metallic stent는 진행성 위암 환자들에게 Double J Stent 보다 개통률이 더 좋아졌다. 하지만, Covered metallic stent에서는 부작용이 더 자주 발생하였다. 보다 정확한 임상 결과를 위해서는 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각한다.
601 | Chung | 2014 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 한국 | (금속) 7개 (Double J) 1개 | (금속) 2009. 04. - 2011. 05. (double J) 2005.01.-2011.05. | 악성 | 악성 요도 장애 | malignant ureteral obstructions caused by various types of cancers | NR | 포함 기준: 별도 설명 없음 제외 기준: (1) 3개월 미만 기대수명, (2) 요도 전이세포암이나 방광암과 같은 본질적인 질량 병변에 의한 요도폐쇄, (3) 복합 방광 기능 장애 또는 폐색, (4) 복합 신장 또는 요도결석. | 88 | 2 | 32 | 56 | 88(32/56) | NR | 0% vs 0% | (금속) 50.9세 (Double J) 56.5세 | (금속) 37.5% (Double J) 19.6% | NR | NR | (금속) 위암: 40.6% 대장암: 28.1% 자궁경부암: 21.9% 난소암: 6.3% 자궁내막암: 3.1% (double J) 위암: 30.4% 대장암: 25% 자궁경부암: 28.6% 난소암: 5.4% 췌장암: 3.6% 자궁내막암: 1.8% 항문암: 1.8% 골격외 유잉육종: 1.8% 상세불명의 암: 1.8% 자궁내막암: 1.8% | NR | NR | (금속) 평균 253.9일(약 8~9개월) (double J) 평균 270.8일(약 9개월) | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | NR | 1. CMS (Urexel stent; S&G Biotech, Seongnam, Korea)는 실리콘막으로 완전히 코팅되어져 있다. 2. 그것은 겉에가 덧대어져 있는 메시(mesh)를 가지고 있어 스텐트 이동을 방지가 가능하다. | PCN | NR | 1. 스텐트는 직경이 7 mm인 8 F 도입관에 로드(load)되고 길이는 10~16cm이다. 2. 스텐트는 도입관의 pull-back system에 의해 배치되었다. 3. CMS 배치는 스텐트 풍선이 팽창하기 전까지 DJS 배치와 같은 방식으로 수행되었다. 4. Pre-stenting balloon은 7mm 풍선 카테터를 사용하여 신장 골반에서 방광까지 요관 전체에 실시했다. 5. 말단 요관 스텐트의 경우 CMS의 말단 요도 접합부 너머로 3-4cm 배치되어 식도막 비대증(urothelial hyperplasia)을 피할수 있게 하였다. 6. 두 개의 금속 스텐트는 요도의 전체 길이를 따라 일상적으로 7mm 직경 스텐트가 신장 골반으로부터 배치되있으며 그리고 요도 접합부를 스텐트 이동을 방지하기 위해 3-4cm 가로질러 겹쳐져 있게 하였다. 7. 사후 스텐트 확장은 7mm 풍선 카테터를 사용하여 수행되었다. | double J stent | double J stent | NR | NR | NR | NR | 금속 스텐트는 악성 요도폐쇄 환자의 개통률에 있어 유용한 방법으로 주기적인 교환으로 Double J Stent보다 우수한 임상결과를 가져왔다.

## 2_임상결과지표_연속형
연속형 결과변수
결과지표별로 한줄씩 아래로 추가
하위그룹이 있는 경우 추가할 것
회색 칼럼은 입력x. vlookup 적용중, 문헌특성 sheet 작성 후 문헌번호 입력하면 자동입력
[16 empty] | 중재군 |  |  | 대조군 |  |  | 두 군간 차이 | 변화량(최종-기저평균차) |  |  |  | 두 군간 차이
문헌 no. | 저자(연도) | 연구설계 | 질환대분류 | 질환명 | 중재군 | 스텐트 종류 | 대조군명 | 양측/단측 폐쇄 | 접근경로 | 마취방법 | 하위그룹 | 결과지표명 | 결과지표 정의 | 측정도구/단위 | 측정시점(개월) | n | mean | SD | n | mean | SD | p-value | 중재군 | 변화량 SD, 95% CI | 대조군 | 변화량 SD, 95% CI | p-value | 비고
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 스텐트 유지기간 |  | 일 |  | 10 | median 203 |  | 9 | median 194 |  | 0.286
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 수술시간 |  | min |  | 31 | 50.9 | 10.3 | 42 | 20.6 | 2.2 | <0.01
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | QOL |  | 점수 | 수술 전 | 32 | 29.1 | 2.5 | 44 | 28.4 | 1.5 | 0.167
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | QOL |  | 점수 | 6개월 | 32 | 30.9 | 2.8 | 44 | 23.6 | 1.8 | <0.001
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | QOL |  | 점수 | 1년 | 32 | 30.7 | 3.1 | 44 | 21.3 | 1.1 | <0.001
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | polymeric ureteral stent | Right: 43% Left: 57% | NR | NR |  | Fatigue |  |  | 3개월 | 101 |  |  | 101 |  |  |  | -13.6 | 26 | 3 | 39.9 | 0.037
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | Pain | 점수 |  | 3개월 | 101 |  |  | 101 |  |  |  | -21 | 33 | -6.7 | 36.6 | 0.007
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 치료전 Mean HGB (g/L)(PP) |  |  | 0 | 182 | 114.91 | NR | 191 | 114.75 | NR | NR
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 개통시간 : 요관별(per-ureteral) |  | 일 |  | 10 | medain 239 |  | 12 | median 80
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 스텐트 유지기간 |  | 일 | 12개월 | 54 | 380 | 37 | 30 | 183 | 29

## 3_임상결과지표_범주형
연속형 결과변수
결과지표별로 한줄씩 아래로 추가
하위그룹이 있는 경우 추가할 것
회색 칼럼은 입력x. vlookup 적용중, 문헌특성 sheet 작성 후 문헌번호 입력하면 자동입력
[14 empty] | 추가함 |  |  |  | 중재군 |  | 대조군 |  | 추가함 | 통계량(OR,, RR, HR) |  |  |  |  | 두 군간 차이
문헌 no. | 저자(연도) | 연구설계 | 질환대분류 | 질환명 | 중재군 | 스텐트 종류 | 대조군명 | 양측/단측 폐쇄 | 접근경로 | 마취방법 | 측정시점 | 안전성 /효과성 구분 | 결과지표명 | 범주 | 결과지표 정의 | 측정도구/단위 | 측정시점(개월) | total N | event n | total N | event n | p-value | 통계량 지표명 | 통계량 | 95% CI | p-value | 비고 | p-value | 비고
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_성공 | technical success rate |  |  |  | 7일내 | 10 | 10 | 9 | 9(12stents)
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_실패 | technical s스텐트실패 |  |  |  | 7일내 | 10 | 0 | 9 | 0
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR | 6개월(3, 6, 12개월) | 안전 1 | 시술관련 합병증 |  |  |  | 1개월 | 10 | 0 | 9 | 0
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_실패 | 스텐트폐쇄 |  |  |  | 12개월 | 72 | 8 | 54 | 12
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_실패 | 스텐트폐쇄 : 폐쇄원인 복부 전이 vs 기타 |  |  | 복부 전이 vs 기타 | 12개월 | 72 | - | 54 | - |  | HR | 1.24 | 0.609 2.523 | 0.553 |  |  | unadjusted
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_실패 | 스텐트폐쇄 : 폐쇄원인 림프절 전이 vs 기타 |  |  | 림프절 전이 vs 기타 | 12개월 | 72 | - | 54 | - |  | HR | 1.156 | 0.537 2.488 | 0.711 |  |  | unadjusted
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_성공 | 스텐트 설치 성공 |  |  |  | 12개월 | 32 | 31(41stents) | 44 | 42(56 stents)
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_실패 | 스텐트실패 |  |  |  | 3일 | 32 | 1 | 44 | 2
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_실패 | 스텐트교체 실패 |  |  |  | 6개월 | 31 | 0 | 42 | 1
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_실패 | 스텐트교체 실패 |  |  |  | 1년 | 27 | 0 | 36 | 1
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_개통 | 개통율 |  |  |  | 3일 | 31 | 31 | 42 | 42
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_개통 | 개통율 |  |  |  | 6개월 | 28 | 28 | 37 | 31
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_개통 | 개통율 |  |  |  | 1년 | 24 | 22 | 30 | 12
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_사망 | 사망 |  |  |  | 3일 | 32 | 0 | 44 | 0
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_사망 | 사망 |  |  |  | 6개월 | 31 | 1 | 42 | 2
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% |  | 효과_사망 | 사망 |  |  |  | 1년 | 27 | 4 | 36 | 3
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전 1 | 시술관련 합병증 |  |  |  | 1개월 | 30 | 11 | 33 | 21 | <0.05
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR | 1~12개월 (중앙값) 98일 (약 3개월) | 안전 1 | 이상반응 전체 | 안전성 | 이상반응 전체 |  | (중앙값) 98일 (약 3개월) | 54 | 26 | 30 | 5 | 0.004
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR | 1~12개월 (중앙값) 98일 (약 3개월) | 안전 1 | 주요 합병증 | 안전성 | 주요 합병증 |  | (중앙값) 98일 (약 3개월) | 54 | 0 | 30 | 0
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR | (금속) 평균 253.9일(약 8~9개월) (double J) 평균 270.8일(약 9개월) | 안전_감염 | urinary tract infections | 1개월 초과 안전성(late complications) | 요로 감염 | NR | 1개월 초과~9개월(late complications) | 32 | 4 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 중재군만 확인 | NR
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_실패 | 스텐트폐쇄 : 폐쇄원인 종양 vs 기타 |  |  | 종양 vs 기타 | 12개월 | 72 | - | 54 | - |  | HR | 0.691 | 0.339 1.404 | 0.307 |  |  | unadjusted
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_감염 | 방광염증상 |  |  | 방광염증상 | 1개월 | 30 | 2 | 33 | 3
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_감염 | 요로감염 |  |  | 요로감염 | 1개월 | 30 | 2 | 33 | 5
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_신기능 | 신기능 장애 |  |  |  | 6개월 | 32 | 0 | 44 | 1
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_신기능 | 신기능 장애 |  |  |  | 1년 | 32 | 2 | 44 | 2
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_실패 | 스텐트폐쇄 : 폐쇄원인 폴리머 vs 금속 |  |  | 폴리머 vs 금속 | 12개월 | 72 | - | 54 | - |  | HR | 2.153 | 1.070 4.230 | 0.031 |  |  | unadjusted
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR | 1~12개월 (중앙값) 98일 (약 3개월) | 안전_신기능 | Renal pelvis injury | 안전성 | 신장골반손상 | ureters | (중앙값) 98일 (약 3개월) | 54 | 1 | 30 | 1 |  | NR | NR | NR | NR | NR | NR
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | polymeric ureteral stent | Right: 43% Left: 57% | NR | NR | 6~72개월 | 안전_요관 | Ureteroarterial fistula(UAF) | 안전성 | 요도동맥 누공 | NR | 6~72개월 | 5 | 1 | 2 | 2 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | polymeric ureteral stent | Right: 43% Left: 57% | NR | NR | 6~72개월 | 안전_요관 | Ureteroenteric fistula(UEF) | 안전성 | 요도관 누공 | NR | 6~72개월 | 5 | 1 | 2 | 0 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | polymeric ureteral stent | Right: 43% Left: 57% | NR | NR | 6~72개월 | 안전_요관 | Ureterovaginal fistula(UVF) | 안전성 | 요도 누공 | NR | 6~72개월 | 5 | 1 | 2 | 0 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR | 1~12개월 (중앙값) 98일 (약 3개월) | 안전_요관 | Ureter injury | 안전성 | 요관손상 | ureters | (중앙값) 98일 (약 3개월) | 54 | 1 | 30 | 0 |  | NR | NR | NR | NR | NR | NR
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_위치 | 스텐트 비정상적 위치 |  |  | 스텐트 비정상적 위치 | 1개월 | 30 | 0 | 33 | 3
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_위치 | 스텐트의 캡시드 |  |  | 스텐트의 캡시드 | 1개월 | 30 | 0 | 33 | 4
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR | 6개월(3, 6, 12개월) | 안전_이동 | 스텐트이동 |  |  |  | 34일 | 10 | 1 | 12 | 0
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR | 6개월(3, 6, 12개월) | 안전_작동 | 스텐트오작동 |  |  |  | 평균 253.9일(범위 63-655일) | 10 | 4 | 12 | 8
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_개통 | loss of primary patency(7일 내) | 유효성 | 미개통률 | NR | 7일내 | 52 | 12 | 29 | 5 | 0.784 | HR(Crude model) | 0.74 | (0.23, 2.45) | 0.625 | refer CMS | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_개통 | loss of primary patency(7일 내) | 유효성 | 미개통률 | NR | 7일내 | 52 | 12 | 29 | 5 | 0.784 | HR(Adjusted model) | 1.18 | (0.37, 3.75) | 0.784 | refer CMS | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_개통 | loss of primary patency(7일 초과) | 유효성 | 미개통률 | NR | 7일초과~12개월 | 52 | 14 | 29 | 13 | 0.034 | HR(Crude model) | 6.09 | (1.28, 29.06) | 0.023 | refer CMS | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_개통 | loss of primary patency(7일 초과) | 유효성 | 미개통률 | NR | 7일초과~12개월 | 52 | 14 | 29 | 13 | 0.034 | HR(Adjusted model) | 4.9 | (1.13, 21.33) | 0.034 | refer CMS | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_보조 개통 | loss of assisted primary patency | 유효성 | 미개통률 | NR | 12개월 | NR | NR | NR | NR | NR | HR(Crude model) | 6.52 | (2.16, 19.70) | 0.001 | refer CMS | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_보조 개통 | loss of assisted primary patency | 유효성 | 미개통률 | NR | 12개월 | NR | NR | NR | NR | NR | HR(Adjusted model) | 6.8 | (2.11, 21.94) | 0.001 | refer CMS | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | cumulative stent patency rates | 유효성 | 누적개통률 | ureters | 1개월 | 54 | 77 | 30 | 72 | NR | NR | NR | NR | NR | % 계산 | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | cumulative stent patency rates | 유효성 | 누적개통률 | ureters | 3개월 | 54 | 74 | 30 | 60 | NR | NR | NR | NR | NR | % 계산 | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | cumulative stent patency rates | 유효성 | 누적개통률 | ureters | 6개월 | 54 | 70 | 30 | 53 | NR | NR | NR | NR | NR | % 계산 | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | cumulative stent patency rates | 유효성 | 누적개통률 | ureters | 12개월 | 54 | 70 | 30 | 26 | NR | NR | NR | NR | NR | % 계산 | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR |  | 효과_성공 | technical success rate | 안전성 | 설치성공률 | ureters | 7일내 | 54 | 54 | 30 | 29 | 0.357 | NR | NR | NR | NR | NR | NR
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_통증 | 요통 |  |  | 요통 | 1개월 | 30 | 1 | 33 | 1
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR | (금속) 평균 253.9일(약 8~9개월) (double J) 평균 270.8일(약 9개월) | 안전_통증 | Mild pain | 1개월 이하 안전성(Early complications) | 경미한 통증 | NR | 1개월 이하 안전성(Early complications) | 32 | 4 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 중재군만 확인 | NR
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_실패 | technical failure rate | 유효성 | 설치 실패율 | ureters | 약 8~9개월 | 42 | 0 | 27 | 7 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0.002
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | polymeric ureteral stent | Right: 43% Left: 57% | NR | NR | 6~72개월 | 안전_통증 | 복부통증, 고열 | 안전성 |  |  | 6~72개월 | 5 | 1 | 2 | 0
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | metallic stent group(MSG) | Resonance® | ordinary polymer stent group(OPSG) | 중재군 단측: 68.7%, 양측: 31.2% 대조군 단측: 65.9%, 양측: 34.1% | 중재군 경피적 전방도관: 28.1%, 역행성 요관경: 65.6%, 역행성 방광경:3.1%, 실패: 3.1% 대조군 경피적 전방도관: 0%, 역행성 요관경: 75%, 역행성 방광경: 20.5%, 실패: 4.5% (실패시 신루술 시행) | 중재군 GA: 15.6%, No-GA: 84.4% 대조군 GA:18.2%, No-GA: 81.8% | 12개월(polymer 일반적으로 1-3개월 이내에 교체, metallic 12개월 이내 교체) | 안전_혈뇨 | 혈뇨 |  |  | 혈뇨 | 1개월 | 30 | 6 | 33 | 5
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | Metallic Ureteral Stent | (중재 1) Uventa (중재 2) Memokath (중재 3) Resonance | polymeric ureteral stent | Right: 43% Left: 57% | NR | NR | 6~72개월 | 안전_혈뇨 | Gross hematuria | 안전성 | 혈뇨 | NR | 6~72개월 | 5 | 2 | 2 | 2 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Stent | Urexel stent | double J stent | (금속) Right: 20.5% Left: 48.7% Bilateral: 30.8% (double J) Right: 27.3% Left: 45.4% Bilateral: 27.3% | PCN | NR | 1~12개월 (중앙값) 98일 (약 3개월) | 안전_혈뇨 | 혈뇨/혈종 | 안전성 | 혈뇨 | ureters | (중앙값) 98일 (약 3개월) | 54 | 26 | 30 | 5 |  | NR | NR | NR | NR | NR | NR
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_이동 | Migration of the stent | 안전성 | 스텐트 이동 | NR | 약 8~9개월 | 32 | 1 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 1개월 | 42 | 100 | 72 | 78.6 | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 3개월 | 42 | 94.5 | 72 | 75.1 | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 6개월 | 42 | 74.7 | 72 | 59.1 | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 9개월 | 42 | 70.3 | 72 | 48.7 | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 12개월 | 42 | 65.3 | 72 | 48.7 | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 18개월 | 42 | 65.3 | 72 | 37.8 | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR |  | 효과_개통 | primary patency(중재군만 있음), Assisted primary patency(대조군만 있음) *두 지표에 대해 비교함 | 유효성 | 개통률 | ureters | 24개월 | 42 | 65.3 | 72 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | %로 계산 | 0.012(KM)
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_개통 | 전체 개통률 |  |  |  | 12개월 |  |  | 12 |  |  | 0.041
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | 누적개통률 : 요관별(per-ureteral) |  | % |  | 3개월 | 10 | 90 | 12 | 35 | - | - |  |  |  | %로 계산
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | 누적개통률 : 요관별(per-ureteral) |  | % |  | 6개월 | 10 | 57 | 12 | 21 | - | - |  |  |  | %로 계산
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | 누적개통률 : 요관별(per-ureteral) |  | % |  | 9개월 | 10 | 38 | 12 | 21 | - | - |  |  |  | %로 계산
1613 | Kim (2018) | RCT | 악성 | 악성 요관폐쇄 | covered metallic ureteral stent | Urexel stent | double-J ureteral stent | 중재군: 우측폐쇄-70%, 좌측폐쇄-30%, 양측폐쇄-0 / 대조군: 우측폐쇄-33.3%, 좌측폐쇄-33.3%, 양측폐쇄-33.3% | PCN | NR |  | 효과_누적개통 | 누적개통률 : 요관별(per-ureteral) |  | % |  | 12개월 | 10 | 38 | 12 | 21 | - | - |  |  |  | %로 계산
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_개통 | 개통률 |  |  |  | 7일내 | 57 | 90.3 | 35 | 79.6 | 0.091 |  |  |  |  | %로 계산
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_개통 | 개통률 |  |  |  | 12개월 | 72 | 78.4 | 54 | 61.1 | 0.031 | HR | 2.153 | 1.070 4.230 | 0.031 | %로 계산 |  | unadjusted
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | metallic stent | Resonance® | polymeric stents | 전체: 단측-63%, 양측-37%, 중재군: 단측-73.7%, 양측-26.3%, 대조군: 단측-45.7%, 양측-54.3% | NR | 국소 또는 척추마취 | 12개월(median 145일, range 1-365일) | 효과_개통 | 개통률 |  |  |  | 12개월 | 72 | 78.4 | 54 | 61.1 | 0.031 | HR | 2.032 | 0.980 4.210 | 0.057 |  |  | adjusted
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR | (금속) 평균 253.9일(약 8~9개월) (double J) 평균 270.8일(약 9개월) | 안전_혈뇨 | hematuria | 1개월 이하 안전성(Early complications) | 혈뇨 | NR | 1개월 이하 안전성(Early complications) | 32 | 3 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | Covered Metallic Ureteral Stent | NR | double J stent | NR | PCN | NR | (금속) 평균 253.9일(약 8~9개월) (double J) 평균 270.8일(약 9개월) | 안전_혈뇨 | hematuria | 1개월 초과 안전성(late complications) | 혈뇨 | NR | 1개월 초과~9개월(late complications) | 32 | 1 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
Note on T55: USER: (황성희) Chung 문헌은 안전성 지표는 중재군/대조군 구분없이 기술되어 있음

## 4_임상비뚤림위험평가
비뚤림위험평가
RCT: Risk of bias(F~S열) 수행
NRCT: ROBANS(T~AI열) 수행 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 3 | 7: L: 낮음, H: 높음, U: 불확실; 23: L: 낮음, H: 높음, U: 불확실
[5 empty] | RoB(RCT) | [13 empty] | ROBANS(NRS)
no. | 1저자(연도) | 연구설계 | 질환대분류 | 질환 | 1. 무작위 배정순서 생성(Random sequence generation) | 1. 판단근거 | 2. 배정순서 은폐(Allocation concealment) | 2. 판단근거 | 3. 연구참여자, 연구자에 대한 눈가림(Blinding o$$F participants and personnel) | 3. 판단근거 | 4. 결과평가에 대한 눈가림(Blinding o$$F outcome assessment) | 4. 판단근거 | 5. 불충분한 결과자료(Incomplete outcome data) | 5. 판단근거 | 6. 선택적 보고(Selective reporting) | 6. 판단근거 | 7. 민간연구지원 비뚤림 | 7. 판단근거 | 1. 대상군 비교 가능성 | 1. 판단근거 | 2. 대상군 선정 | 2, 판단근거 | 3. 교란변수 | 3. 판단근거 | 4. 노출측정 | 4. 판단근거 | 5. 평가자의 눈가림 | 5. 판단근거 | 6. 결과평가 | 6. 판단근거 | 7. 불완전한 결과자료 | 7. 판단근거 | 8. 선택적 결과보고 | 8. 판단근거 | 9. 민간연구지원 비뚤림 | 9. 판단근거
1613 | Kim (2018) | 4: RCT; 5: 악성; 6: 악성 요관폐쇄; 7: U; 8: CMS 또는 DJS 무작위 배정하였다고 하였으나, 무작위 배정 방법에 대한 언급 없음; 9: U; 10: 배정순서 은폐 방법에 대한 언급 없음; 11: L; 12: 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음; 13: L; 14: 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음; 15: L; 16: 모든 결과 보고; 17: L; 18: 사전에 계획된 모든 결과 보고; 19: U; 20: 언급 없음
2 | Chen (2019) | 후향적 코호트 | 악성 | 악성 요관폐쇄 | [14 empty] | L | 2014.6~2018.8 Tianjin 의과대학 제2병원, Anhui 의과대학 Lu'an 부속병원, Zhejiang 암병원에서 치료를 받은 악성 요관폐색 진단 환자 | H | 후향적 자료 수집 선택/배제 기준에 대한 명확한 언급 없음 | U | 연구 설계 및 분석단계에서 교란변수의 가능성에 대해 언급하지 않음 | L | 의무기록 사용 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | H | 탈락률 중재: 1/32(3.1%), 대조: 4/44(9.1%) | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | L | 민간연구지원 없음
164 | Asakawa (2018) | 후향적 코호트 | 악성 | 외인성 악성 요관폐쇄 | [14 empty] | L | 2007.8~2017.9 악성 외인성 요관 폐쇄로 진단받은 환자 | H | 후향적 자료 수집 선택/배제 기준에 대한 명확한 언급 없음 | U | 연구 설계 및 분석단계에서 교란변수의 가능성에 대해 언급하지 않음 | L | 의무기록 사용 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | H | 탈락률 중재: 0%, 대조: 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | U | 언급 없음
3039 | Song (2015) | 후향적 코호트 | NR | 상부 요로 폐쇄 | [14 empty] | H | 후향적 코호트이나, 중재군 5명이고 대조군 2명으로 비교하기에는 샘플 수가 적음. | U | 언급없음 | U | 언급없음 | H | 중재시술방법에 대해 구체적으로 제시하고 있지 않음 | U | 언급없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | L | No competing financial interests exist.
1608 | Kim (2021) | 후향적 코호트 연구 | 악성 | 악성 요도 장애 | [14 empty] | L | 논문 Table 1에서 연령, 폐색위치를 군별로 비교하였음. | L | 구체적인 선정/제외 기준을 제시함 | U | 언급없음 | L | 중재시술방법에 대해 구체적으로 제시하고 있음 | U | 언급없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | L | The authors declare no conflict of interest.
601 | Chung (2014) | 코호트(금속은 전향적 모집, Double J는 후향적 의무기록) | 악성 | 악성 요도 장애 | [14 empty] | L | 논문상 군간 연령, 폐색 원인에 대한 비교에 대해서 언급이 되어 있음 | L | 구체적인 선정/제외 기준을 제시함 | U | 언급없음 | L | 중재시술방법에 대해 구체적으로 제시하고 있음 | U | 언급없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | L | The authors have no conflict of interest.